彩色多普勒超声诊断仪

主要技术要求和规格

一.设备名称：彩色多普勒超声诊断仪1套

二.交货日期：合同签订后30天内

*三. 投标设备要求为进口国际知名品牌

四.具有“中华人民共和国医疗器械注册证”

五.主要技术规格及系统概述：

1.主机系统性能概括

1.1显示器

*1.1.1具有高分辨15英寸LCD监视器或可连接不同品牌的智能手机、平板，屏幕大小、分辨率依据智能设备

1.1.2扫描方式：逐行扫描

1.2主机系统

1.2.1数字化波束形成器

1.2.2数字化通道≥65536

*1.2.3 动态范围≥170dB

1.2.4复合成像技术，可做曲线别针试验证明9线发射

1.2.5斑点噪声抑制技术，提高图像对比分辨率，减少噪声的干扰，多级可调

1.3成像模式

1.3.1数字化高分辨率二维灰阶成像单元

1.3.2彩色多普勒超声波诊断部件

*1.3.3 M模式

1.4中文操作界面，中文输入（包括注释等）

1.5探头频率范围≥2-12MHZ

1.6具有锂电池供电模式

2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1一般测量（距离、面积、周长、深度、时间等）

2.2常规成像分析：常规腹部、小器官（前列腺）

2.3产科、妇科分析（头围、腹围、双顶径、胎儿股骨、胎龄计算）

*3.一体化图像存储，内置硬盘120G（SSD）或内存容量依据智能设备，电影回放重现单元

4.输入/输出信号

4.1输入：External SD card，USB HDD，USB Memory Stick，CD/DVD-RW,100BASE-TX  Ethernet (RJ45) 或WiFi传输图像（包括邮件、微信、直传服务器等）

4.2输出：External SD card，USB HDD，USB Memory Stick，CD/DVD-RW,100BASE-TX Ethernet (RJ45),HDMI，TV output (S-video and composite video)或WiFi传输图像（包括邮件、微信、直传服务器等）

5.图像管理与记录装置

5.1超声图像存档与病案管理

5.2支持打印和数据输出

5.3动态图像、静态图像以PC通用格式直接存储，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像或可无线DICOM传输，将图像输出到网络存储服务器

6.技术参数及要求

6.1系统通用功能：

6.1.1安全性能：符合国家商品安全质量要求

6.2探头规格：

*6.2.1探头频率范围≥2-12.0MHZ

6.2.2支持二维、M-模式、彩色多普勒

6.3 二维灰阶显像主要参数

*6.3.1标配两把探头或以上，相控阵探头频率2-4.0MHz；凸阵探头频率2.0-5.0MHz；

6.3.2成像速度：

6.3.2.1凸阵探头, 全视野，18CM深度时，帧速度≥20帧/秒

6.3.2.2相控阵探头，全视野，18CM深度时，帧速度≥25帧/秒

6.3.3接收方式：系统动态范围≥170dB

6.3.4发射声束聚焦：≥8段

6.3.5回放重现：灰阶图像回放≥100幅

6.3.6预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。

*6.3.7最大检测深度≥30cm

6.4彩色多普勒

6.4.1显示方式：速度和速度分散显示等

6.4.2显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

6.4.3彩色多普勒方向性能量图（DCA）

6.4.4增益调节：多级可调

6.4.5电影回放浏览

6.4.6通过预设功能优化图像

6.4.7彩色显示帧数：相控阵，全视野，18cm深度，帧频≥6帧/秒

6.4.8彩色显示帧数：凸阵，全视野，18cm深度，帧频≥12帧/秒

6.5 超声图像存档与病案管理功能，实时动态静态捕获/存储超声图像，内置硬盘120G（SSD）或内存容量依据智能设备。

6.6所配软件升级为最新版本，并包含已发布的全部功能。

七.备件、专用工具、资料及其他

1.备件

1.1卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价.

1.2为保证设备正常运行.卖方必须提供备件的名称，价格及其有效期，保证供应期等.

2.专用工具：卖方向买方提供设备维护的专用工具

3.资料

3.1卖方须向买方提供操作手册一套

3.2卖方须向买方提供设备的运行，安装，使用环境要求

4.技术服务

4.1在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装，调试，并承担由此发生一切费用.

4.2设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收.卖方应向买方提供详细的验收标准，验收手册和部分验收专用仪器，并承担相关费用.

八.技术培训要求

1. 卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能.

2. 集中培训：根据设备技术要求，可向买方提供使用人员培训.

备注：采购需求书中带“* ”的技术条款为重要技术要求，评审时为产品性能和质量重要评分依据（需提供相关证明文件），不满足将导致扣分，但不做废标处理；其他未标注的一般参数均纳入评审，参与扣分。